내부 기술 검토 보고서

# 실험 2 숨 참기 구간의
UWB 레이더 심박 추정 타당성

BIOPAC ECG 기준 · UWB 3대 위상 신호  |  탐색 분석 v1.0

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 질문 | 실험 2의 25~30초 숨 참기 구간만으로 레이더 심박을 추정할 수 있는가? |
| 자료 | 30명 BIOPAC ECG 확인, 그중 숨 참기 경계와 UWB 3대가 갖춰진 24명 분석 |
| 기준값 | BIOPAC ECG R-peak에서 계산한 구간 평균 심박 |
| 현재 상태 | 연구 타당성 확인 — 독립 검증 전이며 의료용 성능이 아님 |
| 작성일 | 2026-08-30 (Asia/Seoul) |
| 관련 장부 | 숨참기_레이더_심박추정_검증장부.xlsx |

결론 한 줄 숨 참기 구간의 평균 심박은 연구 목적으로 추정 가능성이 보였다. 3대 중앙값과 경험적 고조파 보정을 적용한 24명 결과는 MAE 2.66 bpm, ±5 bpm 87.5%였지만, 보정 규칙을 같은 자료의 실패 사례를 본 뒤 추가했으므로 최종 성능으로 보고할 수 없다.

가장 중요한 해석 제한 이번 분석은 ‘가능한가’를 보는 탐색 단계다. 위상 미분, 구간 스펙트럼 중앙값, 55/135 bpm 고조파 규칙을 현재 자료를 보며 정했기 때문에 새 참가자에서 규칙을 고정한 채 다시 확인해야 한다.

# 0. 요약

| 구분 | n | MAE | 중앙 AE | ±5 bpm | ±10 bpm | 상관 r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기존 경계 검토군 | 10 | 2.37 | 1.47 | 90.0% | 90.0% | 0.976 |
| 임시 확장군 | 14 | 2.87 | 1.16 | 85.7% | 85.7% | 0.927 |
| 전체 | 24 | 2.66 | 1.40 | 87.5% | 87.5% | 0.948 |

그림 1. ECG 기준 심박과 보정된 3-레이더 추정값. 대각선에 가까울수록 일치한다.

## 현재 답할 수 있는 것과 없는 것

답할 수 있음: 25~30초 숨 참기 구간의 평균 심박을 ECG와 비교하는 연구 타당성.

아직 답할 수 없음: 실시간 순간 심박, HRV, 부정맥, 임상 모니터링 정확도.

핵심 실패: 단일 레이더는 심박의 절반 또는 두 배 주파수를 고르는 경우가 반복됐다.

핵심 완화: 세 레이더의 중앙값이 한 레이더의 극단적 오검출을 줄였다.

# 1. 데이터와 분석 범위

BIOPAC MAT 파일 30개를 직접 확인한 결과 모든 파일에 RSP와 ECG 두 채널이 있었고, 표본 간격은 4 ms(250 Hz)였다. 레이더 원시 데이터는 Radar 1·2·3 각각의 복소 I/Q 프레임이며 40 Hz, 92개 거리 bin이다.

| 항목 | 확인 결과 | 분석에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| BIOPAC ECG | 30/30 존재, 250 Hz | 심박 기준값 |
| BIOPAC RSP | 30/30 존재 | 숨 참기 종료·호흡 재개 확인 |
| UWB Radar 1~3 | 24명 분석 가능 | 레이더별 독립 심박 후보 |
| 동기화 | biopac_t = radar_t + offset | ECG와 레이더의 동일 사건 정렬 |
| 숨 참기 안전창 | 시작+2초 ~ 호흡 재개-1초 | 전환 움직임 제외 |

## 1.1 분석에서 제외한 6명

| 참가자 | 제외 이유 |
| --- | --- |
| S01_CMS, S04_KTW, S11_SJE, S12_KDH, S22_KJH | 현재 감사장부에서 숨 참기 구간을 확정할 선택 마커 후보가 부족 |
| S24_KHJ | BIOPAC은 있으나 UWB 원시 데이터가 없어 ECG–레이더 비교 불가 |

표본 수 판단 24명은 신호처리 가능성을 보는 데에는 의미가 있지만, 사람 일반화 성능과 임상적 허용오차를 주장하기에는 부족하다. 특히 현재 14명 확장군의 경계는 임시값이 섞여 있다.

# 2. 시간 정렬과 ECG 기준 심박

## 2.1 어떤 시간 구간을 잘랐는가

실험 화면에서 숨 참기를 최대 30초 수행하되 힘들면 25초 이후 호흡해도 된다는 안내가 있었다. 따라서 모든 사람을 고정 25초로 자르지 않고, 25~30초 허용창에서 RSP 호흡 재개가 뚜렷하면 그 시점을 종료로 삼았다. 실제 심박 분석은 시작 2초와 종료 전 1초를 버린 22~27초 구간을 사용했다.

| 순서 | 작업 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기존 sync offset으로 ECG를 레이더 시간축에 대응 | 다른 실험 구간과 같은 좌표계 유지 |
| 2 | 숨 참기 시작 후 2초 제외 | 호흡 정지·자세 고정 과정의 큰 움직임 제거 |
| 3 | 호흡 재개 전 1초 제외 | 재호흡 직전 몸통 움직임과 위상 변화 제거 |
| 4 | 남은 구간에서 ECG·Radar 1~3 동시 분석 | 동일 물리 구간의 공정 비교 |

## 2.2 ECG 기준값 계산

ECG는 5~35 Hz 대역을 남긴 뒤 미분·제곱 envelope에서 R-peak 후보를 찾았다. 이웃 peak 간 RR 간격의 중앙값을 사용해 HR = 60 / median(RR)로 평균 심박을 계산했다. 한 구간에는 대체로 27~54개의 R-peak가 포함됐다.

왜 ECG가 기준인가 이 실험의 BIOPAC에는 ECG 채널이 실제로 기록되어 있다. 따라서 레이더 추정치를 레이더끼리 비교하는 대신, 같은 시간대의 ECG R-peak와 직접 비교할 수 있다.

# 3. 레이더 심박 추정 코드가 하는 일

| 단계 | 처리 | 핵심 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1. 흉부 거리 선택 | 숨 참기 전 느린 호흡에서 레이더별 8개 bin 후보 | 사람이 있는 거리대를 자동으로 좁힘 |
| 2. 위상 생성 | 각 bin의 복소 I/Q 위상 unwrap | 미세한 흉곽 변위를 진폭보다 직접 반영 |
| 3. 위상 미분 | 연속 위상의 1차 차분 | 저주파 drift·고정 offset 억제 |
| 4. 심박 대역 | 0.75~2.7 Hz(약 45~162 bpm) | 호흡 잔여분과 고주파 잡음 제한 |
| 5. 강건 스펙트럼 | 10초 창, 5초 간격의 정규화 스펙트럼 중앙값 | 일시적 움직임이 전체 FFT를 지배하지 않게 함 |
| 6. 3대 결합 | Radar 1·2·3 추정값의 중앙값 | 한 레이더의 극단적 오류 억제 |
| 7. 고조파 보정 | <55 bpm ×2, >135 bpm ÷2 | 절반·두 배 주파수 선택 오류 교정 |

레이더를 평균낸 것이 아니다 Radar 1·2·3의 원시 I/Q를 평균하지 않았다. 각 레이더에서 별도의 심박 후보를 만든 뒤 마지막에 세 숫자의 중앙값만 사용했다. 특정 레이더에만 신호가 강한 상황을 보존하기 위한 선택이다.

사후 조정 표시 위상 미분, 강건 스펙트럼, 55/135 bpm 규칙은 초기 실패를 확인한 뒤 채택했다. 특히 마지막 규칙은 관측 자료에 맞춘 경험적 보정이므로 독립 검증 전에는 ‘알고리즘 성능’이 아니라 ‘탐색 결과’다.

그림 2. 성공 사례 S08_MDO. Radar 3가 두 배 주파수를 골랐지만 Radar 1·2와 3대 중앙값은 ECG에 가까웠다.

# 4. 시행착오와 판단 변경

| 단계 | 관찰 | 판단 | 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진폭/프레임 차이 | 심박 대역의 안정된 봉우리가 약함 | 큰 움직임에는 민감하지만 미세 변위에 불리 | 복소 위상으로 전환 |
| 전체 구간 위상 FFT | 탐색 대역 하단의 drift가 심박처럼 선택 | 한 번의 FFT가 전환 움직임에 취약 | 위상 미분 |
| 한 구간 단일 스펙트럼 | 일시적 아티팩트가 최고 peak를 차지 | 구간 내 안정성 반영 필요 | 10초 창들의 중앙 스펙트럼 |
| 단일 레이더 선택 | 두 배/절반 주파수 오검출 반복 | 품질지표 최고값도 잘못 고를 수 있음 | 3대 중앙값 |
| 보정 전 중앙값 | 전체 MAE 10.76 bpm, ±5 bpm 75.0% | 고조파 오류가 평균 오차를 크게 높임 | 55/135 경험적 보정 |
| 보정 후 | 전체 MAE 2.66 bpm, ±5 bpm 87.5% | 가능성은 유망하나 사후 선택 편향 존재 | 새 데이터에서 규칙 고정 검증 |

## 보정 규칙의 위험

실제 심박이 55 bpm 미만인 사람을 무조건 두 배로 만들거나, 실제 심박이 135 bpm을 넘는 사람을 무조건 절반으로 줄일 위험이 있다. 현재 실험은 앉은 상태의 짧은 숨 참기라 범위를 좁혔지만, 다른 사람·운동 후·임상 상황에서는 같은 규칙이 성립한다고 가정할 수 없다.

# 5. 결과 해석

## 5.1 잘 된 사례

S07_KDM: ECG 97.40 bpm, 레이더 중앙값 95.68 bpm, 절대오차 1.73 bpm.

S08_MDO: ECG 83.33 bpm, 레이더 중앙값 84.55 bpm, 절대오차 1.22 bpm. Radar 3의 161.72 bpm 오검출을 중앙값이 막았다.

S17_RJS: ECG 117.19 bpm, 레이더 보정값 119.00 bpm, 절대오차 1.81 bpm.

S28_KDH: ECG 59.64 bpm, 레이더 보정값 57.72 bpm, 절대오차 1.92 bpm.

## 5.2 실패 사례

| 참가자 | ECG | 레이더 보정 | 절대오차 | 관찰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S13_KTW | 120.00 | 106.82 | 13.18 | ±10 bpm 초과 |
| S26_LDW | 93.75 | 106.00 | 12.25 | ±10 bpm 초과 |
| S15_JKH | 88.24 | 77.21 | 11.02 | ±10 bpm 초과 |

그림 3. 참가자별 보정 후 절대오차. 24명 중 21명은 5 bpm 이내였고, S13·S15·S26이 크게 벗어났다.

그림 4. 실패 사례 S26_LDW. Radar 2가 높은 주파수를 선택했고 3대 중앙값도 ECG보다 약 12.25 bpm 높았다.

왜 실패 사례를 남기는가 성공률만 제시하면 추정이 불안정해지는 조건을 숨기게 된다. S13·S15·S26은 다음 단계의 품질 거절 규칙과 독립 검증 설계에 직접 사용해야 한다.

# 6. 전반적 판단과 한계

## 6.1 전반적으로 괜찮은가

연구 가능성 측면에서는 괜찮다. ECG가 모든 BIOPAC 파일에 존재하고, 숨 참기 동안 호흡 성분이 줄어 심박 대역을 보기 쉬워지며, 3대 레이더 결합이 단일 레이더 오류를 실제로 완화했다. 다만 현재 숫자는 ‘최종 검증 결과’가 아니라 알고리즘을 찾는 동안 얻은 내부 적합도에 가깝다.

## 6.2 데이터가 부족한가

가능성 검토에는 24명이 의미 있지만, 최종 모델을 주장하기에는 부족하다. 문제는 사람 수만이 아니라 한 사람당 숨 참기 구간이 사실상 한 번뿐이라는 점이다. 같은 사람의 다른 날 반복, 서로 다른 자세·거리·의복·실제 서맥/빈맥 범위가 부족하다.

## 6.3 숨 참기 25초만 빼내면 무엇까지 가능한가

| 목표 | 현재 판단 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 구간 평균 심박 | 가능성 있음 | 약 20~50회의 ECG beat가 포함되고 레이더 주기 성분 비교 가능 |
| 1초 단위 순간 심박 | 어려움 | 짧은 창에서는 주파수 분해능과 움직임 영향이 큼 |
| HRV | 현재는 부적합 | 25~30초는 표준적 장기 HRV 평가에 짧고 레이더 beat timing 검증도 부족 |
| 부정맥/임상 진단 | 불가 | 이 분석은 진단 민감도·특이도를 평가하지 않음 |

정직한 보고 문장 ‘숨 참기 구간에서 3대 UWB 레이더 위상 신호로 평균 심박을 추정할 가능성을 확인했다. 다만 알고리즘 선택과 고조파 보정이 동일 자료에서 이루어져 독립 참가자 검증이 필요하다.’

# 7. 다음 실행 계획

1. 현재 규칙을 동결한다: 위상 미분, 10초 창/5초 간격, 0.75~2.7 Hz, 3대 중앙값, 55/135 bpm 보정을 더 수정하지 않는다.

2. 24명의 S1/S2 마커와 숨 참기 시작·종료를 화면 일정, RSP, 3대 레이더로 한 번 더 수동 전수검사한다.

3. 가능하면 새 참가자를 수집하고, 새 자료를 보기 전에 평가 지표와 실패 기준을 문서로 확정한다.

4. 레이더 간 불일치가 크거나 스펙트럼 품질이 낮으면 숫자를 억지로 출력하지 않는 ‘추정 보류’ 규칙을 추가한다.

5. MAE·±5 bpm뿐 아니라 Bland–Altman 편향, 95% 일치한계, bootstrap 신뢰구간을 보고한다.

6. 고전 신호처리 기준선을 고정한 뒤 동일 참가자 분할로 ANN과 SNN을 비교한다. SNN은 심박 주기 추정 또는 상태 분류 중 어느 목적에 쓸지 먼저 정한다.

## 권장 데이터 확장

사람 수보다 먼저 같은 사람의 반복 측정 2~3회로 일별 재현성을 본다.

정면·45°·90°와 거리 조건을 분리해 어떤 레이더에서 품질이 떨어지는지 확인한다.

숨 참기뿐 아니라 정상 호흡 구간에서도 호흡 제거 후 심박을 시도해 실제 사용 조건을 넓힌다.

운동 직후처럼 135 bpm을 넘을 수 있는 조건은 현재 보정 규칙과 별도 실험으로 다룬다.

# 8. 재현 파일

| 자료 | 경로 |
| --- | --- |
| 분석 코드 | $2/heart_rate_hold/analyze_heart_rate.py |
| 참가자별 결과 | $2/outputs/heart_rate_hold/hold_heart_rate_results.csv |
| 결과·요약 JSON | $2/outputs/heart_rate_hold/hold_heart_rate_data.json |
| 검증장부 | $2/outputs/heart_rate_hold/숨참기_레이더_심박추정_검증장부.xlsx |
| 참가자 진단 그림 | $2/outputs/heart_rate_hold/diagnostics/ |

# 9. 외부 연구 근거

[1] Joint respiration and heartbeat estimation using UWB radar. UWB 레이더에서 호흡과 심박을 함께 추정하는 신호 모델의 근거.
https://repository.bilkent.edu.tr/items/e355467c-b619-49e8-8b6e-59a6ba2a5d70

[2] IR-UWB radar for carotid pulse/heartbeat measurement. 흉부 호흡 간섭을 줄이기 위해 숨 참기를 활용한 선행 사례.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6695386/

[3] IR-UWB vital signs during physical activity. 움직임이 있는 환경에서 활력징후 추정의 가능성과 한계.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8402280/

[4] Clinical evaluation of IR-UWB vital-sign accuracy. 임상 환경에서 ECG 기준과 레이더 결과를 비교한 사례.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8655004/

최종 상태 현재 분석은 졸업작품의 후속 심박 추정 실험을 설계할 근거로는 충분하다. 논문·발표의 최종 성능표에는 새 참가자 독립 검증 결과를 별도로 추가해야 한다.