## 1_구간표
피험자 | 마커 수 | 실험2 시작(마커기반) | 무호흡 중심(마커기반) | 무호흡 중심(지형지물) | 두 방식 차이(초) | offset(BIOPAC-레이더) | 실험1 블록1 | 실험1 블록2 | 실험1 블록3 | 평소 호흡 (지형지물) | 느린 호흡 (지형지물) | 무호흡 (지형지물) | 회복 호흡 (지형지물) | 운동 (지형지물) | 운동 후 호흡 (지형지물) | 마커차 실1시작 | 마커차 실1종료 | 마커차 실2시작 | 호흡수오차 마커기반 | 호흡수오차 지형지물 | 판정
S01_CMS | 14 | 302.5 | 437.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.21 | — | 실험1 미검출 — 제외
S02_RJS | 13 | 238.8 | 373.8 | 386.2 | -12.4 | 2.9 | 27.7 ~ 85.7 | 91.7 ~ 145.8 | 151.8 ~ 209.8 | 246.2 ~ 308.2 | 308.2 ~ 370.2 | 370.2 ~ 402.2 | 402.2 ~ 464.2 | 480.2 ~ 542.2 | 558.2 ~ 620.2 | 5.5 | -4.3 | 4.1 | 0.73 | 0.15 | 정상
S03_PSJ | 22 | 276.9 | 411.9 | 420.2 | -8.3 | -2.5 | 25.3 ~ 83.3 | 89.3 ~ 145.2 | 151.2 ~ 209.2 | 280.2 ~ 342.2 | 342.2 ~ 404.2 | 404.2 ~ 436.2 | 436.2 ~ 498.2 | 514.2 ~ 576.2 | 592.2 ~ 654.2 | 0.1 | -9.7 | 2.7 | 0.26 | 0.31 | 정상
S04_KTW | 27 | 266.9 | 401.9 | 418.8 | -16.9 | 0.2 | 27.7 ~ 85.7 | 91.7 ~ 147.4 | 153.4 ~ 211.4 | 278.8 ~ 340.8 | 340.8 ~ 402.8 | 402.8 ~ 434.8 | 434.8 ~ 496.8 | 512.8 ~ 574.8 | 590.8 ~ 652.8 | 2.4 | -3.6 | 11.6 | 0.64 | 0.74 | 정상
S05_LHS | 26 | 242.8 | 377.8 | 385.3 | -7.5 | 4.2 | 22.0 ~ 80.0 | 86.0 ~ 142.0 | 148.0 ~ 206.0 | 245.3 ~ 307.3 | 307.3 ~ 369.3 | 369.3 ~ 401.3 | 401.3 ~ 463.3 | 479.3 ~ 541.3 | 557.3 ~ 619.3 | 7.7 | -5 | 3 | 1.33 | 0.15 | 정상
S06_LDW | 24 | 263.7 | 398.7 | 403.8 | -5.1 | -5.8 | 23.8 ~ 81.8 | 87.8 ~ 143.3 | 149.3 ~ 207.3 | 263.8 ~ 325.8 | 325.8 ~ 387.8 | 387.8 ~ 419.8 | 419.8 ~ 481.8 | 497.8 ~ 559.8 | 575.8 ~ 637.8 | 6.9 | -1.9 | 4.9 | 2.52 | 1.78 | 정상
S07_KDM | 18 | — | — | 417.8 | — | 1.8 | 23.5 ~ 81.5 | 87.5 ~ 143.3 | 149.3 ~ 207.3 | 277.8 ~ 339.8 | 339.8 ~ 401.8 | 401.8 ~ 433.8 | 433.8 ~ 495.8 | 511.8 ~ 573.8 | 589.8 ~ 651.8 | -736.2 | -552.4 | -481.9 | — | 1.06 | 마커 경계 미검출 (지형지물만 사용)
S08_MDO | 16 | — | — | 398.9 | — | 4 | 29.1 ~ 87.1 | 93.1 ~ 148.8 | 154.8 ~ 212.8 | 258.9 ~ 320.9 | 320.9 ~ 382.9 | 382.9 ~ 414.9 | 414.9 ~ 476.9 | 492.9 ~ 554.9 | 570.9 ~ 632.9 | 5.8 | -6.3 | 39.8 | — | 0.56 | 마커 경계 미검출 (지형지물만 사용)
S09_HDH | 21 | 287.1 | 422.1 | 420.4 | 1.7 | 1.8 | 24.9 ~ 82.9 | 88.9 ~ 143.9 | 149.9 ~ 207.9 | 280.4 ~ 342.4 | 342.4 ~ 404.4 | 404.4 ~ 436.4 | 436.4 ~ 498.4 | 514.4 ~ 576.4 | 592.4 ~ 654.4 | 4.8 | -7.2 | 2.5 | 1.92 | 1.74 | 정상
S10_JKH | 24 | 245.2 | 380.2 | 393.8 | -13.6 | 5 | 29.8 ~ 87.8 | 93.8 ~ 149.4 | 155.4 ~ 213.4 | 253.8 ~ 315.8 | 315.8 ~ 377.8 | 377.8 ~ 409.8 | 409.8 ~ 471.8 | 487.8 ~ 549.8 | 565.8 ~ 627.8 | 2.2 | -0.5 | 1.7 | 5.63 | 2.71 | 정상
S11_SJE | 9 | 263.9 | 398.9 | 408.3 | -9.4 | -6 | 18.9 ~ 76.9 | 82.9 ~ 138.6 | 144.6 ~ 202.6 | 268.3 ~ 330.3 | 330.3 ~ 392.3 | 392.3 ~ 424.3 | 424.3 ~ 486.3 | 502.3 ~ 564.3 | 580.3 ~ 642.3 | 0.1 | -12 | 3.5 | 4.74 | 3.39 | 정상
S12_KDH | 7 | 265.2 | 400.2 | 411.2 | -11 | -3.9 | 25.6 ~ 83.6 | 89.6 ~ 145.3 | 151.3 ~ 209.3 | 271.2 ~ 333.2 | 333.2 ~ 395.2 | 395.2 ~ 427.2 | 427.2 ~ 489.2 | 505.2 ~ 567.2 | 583.2 ~ 645.2 | 7.6 | -53 | 8.9 | 0.15 | 0.43 | 정상
S13_KTW | 48 | 229.8 | 364.8 | 373.6 | -8.8 | 0.3 | 20.5 ~ 78.5 | 84.5 ~ 140.6 | 146.6 ~ 204.6 | 233.6 ~ 295.6 | 295.6 ~ 357.6 | 357.6 ~ 389.6 | 389.6 ~ 451.6 | 467.6 ~ 529.6 | 545.6 ~ 607.6 | 6.7 | -2.7 | 4.7 | 0.55 | 0.23 | 정상
S14_MDO | 16 | — | — | 380.5 | — | 10.2 | 23.8 ~ 81.8 | 87.8 ~ 142.9 | 148.9 ~ 206.9 | 240.5 ~ 302.5 | 302.5 ~ 364.5 | 364.5 ~ 396.5 | 396.5 ~ 458.5 | 474.5 ~ 536.5 | 552.5 ~ 614.5 | 12.3 | -2.3 | 31.3 | — | 0.28 | 마커 경계 미검출 (지형지물만 사용)
S15_JKH | 25 | 234.2 | 369.2 | 379.5 | -10.3 | 4.8 | 22.0 ~ 80.0 | 86.0 ~ 142.1 | 148.1 ~ 206.1 | 239.5 ~ 301.5 | 301.5 ~ 363.5 | 363.5 ~ 395.5 | 395.5 ~ 457.5 | 473.5 ~ 535.5 | 551.5 ~ 613.5 | 9.3 | -7 | -1.9 | 1.97 | 2 | 정상
S16_LJH | 21 | 282 | 417 | 431.8 | -14.8 | 0.8 | 21.3 ~ 79.3 | 85.3 ~ 142.7 | 148.7 ~ 206.7 | 291.8 ~ 353.8 | 353.8 ~ 415.8 | 415.8 ~ 447.8 | 447.8 ~ 509.8 | 525.8 ~ 587.8 | 603.8 ~ 665.8 | 7.3 | -0.5 | 8.7 | 2.2 | 1.27 | 정상
S17_RJS | 15 | 240 | 375 | 382.1 | -7.1 | -1 | 25.1 ~ 83.1 | 89.1 ~ 145.2 | 151.2 ~ 209.2 | 242.1 ~ 304.1 | 304.1 ~ 366.1 | 366.1 ~ 398.1 | 398.1 ~ 460.1 | 476.1 ~ 538.1 | 554.1 ~ 616.1 | 3.2 | -7.2 | 4.8 | 1.75 | 0.2 | 정상
S18_LJH | 22 | 231.2 | 366.2 | 380.3 | -14.1 | -2.2 | 22.0 ~ 80.0 | 86.0 ~ 141.9 | 147.9 ~ 205.9 | 240.3 ~ 302.3 | 302.3 ~ 364.3 | 364.3 ~ 396.3 | 396.3 ~ 458.3 | 474.3 ~ 536.3 | 552.3 ~ 614.3 | 4.8 | -7.8 | 7.1 | 2.45 | 1.06 | 정상
S19_CHW | 19 | 269.8 | 404.8 | 419.4 | -14.6 | -0.5 | 23.0 ~ 81.0 | 87.0 ~ 142.8 | 148.8 ~ 206.8 | 279.4 ~ 341.4 | 341.4 ~ 403.4 | 403.4 ~ 435.4 | 435.4 ~ 497.4 | 513.4 ~ 575.4 | 591.4 ~ 653.4 | 4.3 | -5.7 | 10.7 | 0.71 | 0.51 | 정상
S20_YSE | 20 | — | — | 371.7 | — | 2.8 | 17.5 ~ 75.5 | 81.5 ~ 137.1 | 143.1 ~ 201.1 | 231.7 ~ 293.7 | 293.7 ~ 355.7 | 355.7 ~ 387.7 | 387.7 ~ 449.7 | 465.7 ~ 527.7 | 543.7 ~ 605.7 | 3.3 | -5.2 | 3.2 | — | 1.04 | 마커 경계 미검출 (지형지물만 사용)
S21_PSJ | 21 | 235.4 | 370.4 | 378 | -7.6 | -2.8 | 20.4 ~ 78.4 | 84.4 ~ 140.4 | 146.4 ~ 204.4 | 238.0 ~ 300.0 | 300.0 ~ 362.0 | 362.0 ~ 394.0 | 394.0 ~ 456.0 | 472.0 ~ 534.0 | 550.0 ~ 612.0 | 0.5 | -9.6 | 2.6 | 0.88 | 1.68 | 정상
S22_KJH | 18 | 716.2 | 851.2 | 377.4 | 473.8 | -9.1 | 27.2 ~ 85.2 | 91.2 ~ 147.0 | 153.0 ~ 211.0 | 237.4 ~ 299.4 | 299.4 ~ 361.4 | 361.4 ~ 393.4 | 393.4 ~ 455.4 | 471.4 ~ 533.4 | 549.4 ~ 611.4 | -678.5 | -494.7 | -468.3 | — | 7.57 | 정상
S23_KDM | 23 | 228.9 | 363.9 | 368 | -4.1 | 3.3 | 16.6 ~ 74.6 | 80.6 ~ 136.8 | 142.8 ~ 200.8 | 228.0 ~ 290.0 | 290.0 ~ 352.0 | 352.0 ~ 384.0 | 384.0 ~ 446.0 | 462.0 ~ 524.0 | 540.0 ~ 602.0 | 11.1 | -0.4 | 2.6 | 0.46 | 1.27 | 정상
S25_GEC | 27 | 233.5 | 368.5 | 377.8 | -9.3 | 1.5 | 20.1 ~ 78.1 | 84.1 ~ 139.7 | 145.7 ~ 203.7 | 237.8 ~ 299.8 | 299.8 ~ 361.8 | 361.8 ~ 393.8 | 393.8 ~ 455.8 | 471.8 ~ 533.8 | 549.8 ~ 611.8 | 8.9 | -5.4 | 8.3 | 2.25 | 1.29 | 정상
S26_LDW | 22 | 257.1 | 392.1 | 400.8 | -8.7 | 5.7 | 19.4 ~ 77.4 | 83.4 ~ 138.4 | 144.4 ~ 202.4 | 260.8 ~ 322.8 | 322.8 ~ 384.8 | 384.8 ~ 416.8 | 416.8 ~ 478.8 | 494.8 ~ 556.8 | 572.8 ~ 634.8 | 12.6 | 1.3 | 9.5 | 1.24 | 1.9 | 정상
S27_HDH | 22 | 225.3 | 360.3 | 373 | -12.7 | 2.5 | 15.1 ~ 73.1 | 79.1 ~ 135.0 | 141.0 ~ 199.0 | 233.0 ~ 295.0 | 295.0 ~ 357.0 | 357.0 ~ 389.0 | 389.0 ~ 451.0 | 467.0 ~ 529.0 | 545.0 ~ 607.0 | 7.3 | -5.8 | 6.5 | 4.02 | 5.1 | 정상
S28_KDH | 18 | — | — | 387.5 | — | 1.6 | 21.7 ~ 79.7 | 85.7 ~ 141.1 | 147.1 ~ 205.1 | 247.5 ~ 309.5 | 309.5 ~ 371.5 | 371.5 ~ 403.5 | 403.5 ~ 465.5 | 481.5 ~ 543.5 | 559.5 ~ 621.5 | 1.5 | 184.9 | 227.3 | — | 0.72 | 마커 경계 미검출 (지형지물만 사용)
S29_LHS | 23 | 232.4 | 367.4 | 376.8 | -9.4 | 0 | 22.9 ~ 80.9 | 86.9 ~ 143.0 | 149.0 ~ 207.0 | 236.8 ~ 298.8 | 298.8 ~ 360.8 | 360.8 ~ 392.8 | 392.8 ~ 454.8 | 470.8 ~ 532.8 | 548.8 ~ 610.8 | 4.4 | -3.5 | 3.7 | 0.88 | 0.1 | 정상
S30_SJE | 5 | — | — | 399.8 | — | 1.6 | 19.6 ~ 77.6 | 83.6 ~ 138.9 | 144.9 ~ 202.9 | 259.8 ~ 321.8 | 321.8 ~ 383.8 | 383.8 ~ 415.8 | 415.8 ~ 477.8 | 493.8 ~ 555.8 | 571.8 ~ 633.8 | -667.3 | -483.9 | -427.1 | — | 2.95 | 마커 경계 미검출 (지형지물만 사용)

## 2_모델결과
자르는 기준 | 모델 | 인코딩 | 호흡수 오차 MAE | 1회/분 이내 | 2.5회/분 이내 | 고전 기준선 MAE | 고전 대비 개선 | 파라미터 | 은닉층 발화율 | 조기종료 에폭 (4폴드) | 학습 시간(초) | 피험자 | 창 수
마커 기반 | 고전 신호처리 | — | 1.861 | 0.728 | — | 1.861 | 0 | 0 | — | — | 0 | 21 | 588
마커 기반 | ANN | - | 1.774 | 0.786 | 0.871 | 1.861 | 0.087 | 17377 | — | 2, 4, 2, 14 | 3 | 21 | 588
마커 기반 | SNN | rate | 1.887 | 0.781 | 0.862 | 1.861 | -0.026 | 7971 | 0.17 | 2, 13, 26, 35 | 205 | 21 | 588
마커 기반 | SNN | sf | 1.909 | 0.791 | 0.864 | 1.861 | -0.047 | 7971 | 0.157 | 4, 10, 9, 13 | 137 | 21 | 588
마커 기반 | SNN | pop | 1.959 | 0.786 | 0.857 | 1.861 | -0.098 | 8259 | 0.168 | 2, 14, 2, 16 | 132 | 21 | 588
마커 기반 | SNN | delta | 1.689 | 0.798 | 0.874 | 1.861 | 0.172 | 7971 | 0.161 | 20, 10, 10, 19 | 176 | 21 | 588
마커 기반 | SNN | direct | 1.583 | 0.804 | 0.881 | 1.861 | 0.278 | 7875 | 0.204 | 10, 2, 40, 16 | 208 | 21 | 588
지형지물 기반 | 고전 신호처리 | — | 1.609 | 0.792 | — | 1.609 | 0 | 0 | — | — | 0 | 28 | 784
지형지물 기반 | ANN | - | 1.53 | 0.857 | 0.895 | 1.609 | 0.079 | 17377 | — | 13, 18, 9, 1 | 3 | 28 | 784
지형지물 기반 | SNN | rate | 1.237 | 0.881 | 0.921 | 1.609 | 0.372 | 7971 | 0.115 | 19, 29, 16, 54 | 365 | 28 | 784
지형지물 기반 | SNN | sf | 1.235 | 0.885 | 0.923 | 1.609 | 0.374 | 7971 | 0.125 | 14, 24, 36, 3 | 289 | 28 | 784
지형지물 기반 | SNN | pop | 1.311 | 0.87 | 0.912 | 1.609 | 0.297 | 8259 | 0.122 | 9, 10, 5, 3 | 169 | 28 | 784
지형지물 기반 | SNN | delta | 1.181 | 0.888 | 0.923 | 1.609 | 0.427 | 7971 | 0.169 | 18, 22, 34, 4 | 291 | 28 | 784
지형지물 기반 | SNN | direct | 1.409 | 0.862 | 0.902 | 1.609 | 0.2 | 7875 | 0.199 | 21, 32, 2, 1 | 248 | 28 | 784

## 3_학습설정
항목 | 값 | 비고
과제 | 9개 후보 중 신뢰할 추정 고르기 | 후보 = 레이더 3대 × 복조 3방식
입력 | 후보별 호흡 파형 100 step (30초 @3.33Hz) | 창당 후보 9개
보조 입력 | 신뢰도 특징 10종 | 배음비 h2·h3, 기본파비중, 스펙트럼 엔트로피, 2등봉우리비, 전후 드리프트, 표준편차, 적합잔차, 레이더번호, 복조번호
| + 후보 관계 특징 3종 | 추정값, 중앙값과의 차, 합의수(±1 BPM 이내 동의 후보 수)
출력 | 후보별 신뢰도 점수 1개 | 가장 낮은 점수의 후보를 채택
손실 | MSE(log(1+오차)) + 0.5 × CrossEntropy(최선후보) | 회귀 + 순위 결합
SNN 구조 | Linear→LIF(96) → Linear→LIF(48) → head(48+13→48→1) | 은닉 2층
ANN 구조 | Linear→ReLU(96) → Linear→ReLU(48) → head(48+13→48→1) | SNN과 층·폭 동일
LIF 뉴런 | snn.Leaky, β 초기 0.9 (학습 가능) | surrogate gradient = arctangent
시간 전개 | 100 step | SNN만 해당
에폭 | 상한 60, 조기종료 (인내 10) | 검증셋 MAE가 10에폭 동안 나아지지 않으면 중단
분할 | 피험자 단위 학습/검증/평가 3분할 | 평가 폴드 f, 검증 폴드 (f+1)%4, 나머지 학습
배치 | 32
학습률 | 2e-3 | Adam, weight decay 1e-4
그래디언트 클리핑 | norm 5.0
교차검증 | 피험자 분리 4-fold | 모든 피험자가 한 번씩 평가에 포함
시드 | 0 고정 | torch/numpy 동일
모델 선택 | 검증셋 최고 에폭의 가중치 복원 | 평가셋은 마지막에 한 번만 사용
인코딩 5종 | direct / rate / delta / step-forward / population | direct는 스파이크 아님(아날로그 주입)
창 | 30초, 5초 이동 | 겹치는 창 — 피험자 단위로 분할해 누수 방지
배경 제거 | 되먹임 필터 β=0.98 | 빈 방 녹화 없이 정적 배경 제거

## 4_요약
항목 | 마커 기반 | 지형지물 기반
사용 피험자 | 21 | 28
창 수 | 588 | 784
고전 기준선 MAE | 1.78 | 1.51
고전 1회/분 이내 | 0.741 | 0.81
같은 21명만 비교 — 고전 MAE | 1.78 | 1.33
같은 21명만 비교 — 1회/분 이내 | 0.741 | 0.821
최고 모델 | SNN direct | SNN delta
최고 모델 MAE | 1.58 | 1.18
최고 모델 1회/분 이내 | 0.804 | 0.888
ANN MAE | 1.77 | 1.53
ANN 파라미터 | 17377 | 17377
최고 SNN 파라미터 | 7875 | 7971
평가 방식 | 피험자 분리 4-fold · 학습/검증/평가 3분할 | 좌우 동일
에폭 결정 | 검증셋 조기종료 (상한 60, 인내 10) | 평가셋은 마지막 1회만

## 5_판단근거
설정 / 결정 | 값 | 왜 그렇게 정했나 | 출처
창 길이 | 30초 | 호흡 4.8회/분(12.5초 주기)에서도 주기 2회 이상이 들어가야 스펙트럼 봉우리가 선다 | 우리 판단 · 문헌 관행 20~60초
창 이동 | 5초 | 창 수를 늘리되 인접 창이 과도하게 겹치지 않는 절충. 피험자 단위 분할로 누수는 차단 | 우리 판단
재표본 주파수 | 10 Hz → 모델 입력 3.33 Hz | 호흡 대역 0.08~0.6 Hz의 5배 이상. 40 fps 원본은 불필요하게 무거움 | Nyquist
배경 제거 β | 0.98 | 논문 값 0.9는 10 Hz에서 차단 0.16 Hz — 호흡 대역을 잘라먹음. 0.98은 0.032 Hz | MoRe-Fi 식, 값은 우리가 재계산
가슴 bin 선택 | 창 안에서 호흡 대역 에너지 최대 bin | 피험자가 움직이므로 고정 bin은 성립하지 않음 | 우리 판단
후보 9개 | 레이더 3대 × 복조 3방식 | 최선 레이더가 1번 38회·2번 36회·3번 38회로 균등 — 고정 규칙 불가 | 우리 데이터로 확인
4-fold | 피험자 단위 | 같은 사람의 창이 학습과 평가에 함께 들어가면 누수. 28명이라 5-fold 이상은 폴드가 너무 작음 | 표준
3분할 | 학습/검증/평가 | 에폭을 평가셋으로 고르면 결과가 부풀려짐 (최대 0.29 확인) | 표준 · 교정 사항
조기종료 | 상한 60, 인내 10 | 에폭 수를 사람이 정하지 않고 데이터가 정하게 | 표준
학습률 2e-3 | Adam | Adam 기본값 1e-3의 2배 — 60에폭 상한에 맞춰 수렴 속도 확보 | 관행 범위
배치 32 |  | 작은 데이터셋(창 588~784)에서 관행 범위 | 관행
weight decay 1e-4 |  | 과적합 억제 관행값 | 관행
그래디언트 클리핑 | norm 5.0 | SNN 시간 전개에서 그래디언트 폭발 방지 | SNN 관행
LIF β | 0.9 초기, 학습 가능 | snntorch 예제 기본값에서 출발, 학습으로 조정되게 둠 | snntorch
surrogate | arctangent | snn.Leaky 표준 선택지 | snntorch
손실 | MSE(log1p 오차) + 0.5·CE(최선후보) | 오차 크기(회귀)와 어느 후보가 최선인지(순위)를 함께 학습 | 우리 설계
은닉층 96→48 |  | **탐색하지 않음.** 데이터 규모 보고 임의로 정함 — 근거 없음 | 미해결
보조 특징 13종 |  | **어느 것이 기여하는지 미확인** — 절제 실험은 교정 전 방법론 | 미해결
손실 가중 0.5 |  | **탐색하지 않음** | 미해결